ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ

Стол/кушетка массажный, с питанием от сети-6 шт.

КТРУ 32.50.50.190-00002682

Код вида мед. изделия: 116940 Код вид номенклатурной классификации медицинского изделия по Регистрационному удостоверению, согласно Приложению № 12 к Порядку организации медицинской реабилитации взрослых, утвержденному приказом Министерства здравоохранения РФ от 31.07.2020 г. № 788 н

| Наименование, обозначение параметра или требования | Значение параметра | обоснование |
| --- | --- | --- |
| Работающий от сети (сети переменного тока) стол, который используется в различных видах комплементарной терапии (например, для массажа, акупунктуры, аромотерапии, рефлексотерапии, кинезиотерапии). Как правило, состоит из рамы с плоской поверхностью деки, верхняя секция которой может приводиться вручную в приподнятое положение. Высота стола регулируется электрическим приводом. В нем может быть отверстие для лица (пациент в положении лежа на животе опускает голову в это отверстие), подголовник и подлокотники. Как правило, это изделие называют массажным столом, кушеткой или кроватью. | Соответствие | КТРУ |
| Возможность работы от аккумулятора | Неважно | КТРУ |
| Вырез под лицо | Неважно | КТРУ |
| Подлокотники | Неважно | КТРУ |
| Регулировка высоты ложа | Да | КТРУ |
| Тип ложа | Односекционное | КТРУ |
| Грузоподъемность, килограмм | > 180 | КТРУ |
| Максимальная равномерно распределенная нагрузка в режиме удержания, килограмм | ≥ 250 | Для работы с пациентами с избыточной массой |
| Длина, миллиметр | ≤ 1965 | п. 5.3.4 ГОСТ Р 51260-2021 |
| Ширина ложа, миллиметр | ≤ 1200 | п. 5.3.4 ГОСТ Р 51260-2021 |
| Транспортировочные ролики (колеса), интегрированные в основание стола для удобства перемещения | Наличие | для удобства перемещения |
| Электропитание от сети | Наличие | Для автоматизации настойки ложа по высоте |
| Регулирующиеся ножки для компенсации неровностей пола | не менее 4 шт. | для компенсации неровностей пола |
| Время непрерывной работы, ч | не менее 8 | Для оптимизации работы учреждения |
| Электрическая регулировка высоты стола с помощью рамного переключателя | Наличие | Для оперативного доступа к переключателю с любой стороны ложа |
| Электропривод, плавно регулирующий высоту стола | Наличие | Безопасность пациента и удобство работы персонала |
| Колесная база с возможностью блокировки одним движением | Наличие | Безопасность пациента, удобство работы персонала, обеспечивает фиксацию оборудования |
| Обработка дезинфицирующими средствами | Возможно | Безопасность пациента |